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Nr. 2006/AP/15.05.2025	

SOLICITARE OFERTĂ DE PRET

	In vederea achiziţionării prin cumpărare directă a produselor de mai jos vă rugăm să ne trimiteţi până la data de 22.05.2025 inclusiv, oferta de preţ în lei, fără TVA, la numărul de fax 0232/201148 sau la adresa de e-mail ramona.creanga@uaic.ro, pentru:

   Instrumente de măsură a mărimilor și instrumente de măsurat
	Nr. crt
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-funcționale, operaționale etc.)
	UM
	Cant.

	1
	Aplificator de tensiune HVA-200M-40-F/FEMTO sau echivalent
[bookmark: _GoBack]Banda de frecvență DC – min. 200MHz
Amplificare min. 40dB(x100)
Impedanță de intrare:>0.5 MOhm
Alimentare 230 V
	buc.
	1

	2
	Thermocycler PCR cu gradient și bloc de 96x0,2ml – Labcycler Gradient-SensoQuest  sau echivalent
Sa prezinte un bloc de argint placat cu aur, de 96x 0.2 ml (Thermoblock 96 - 012-103 sau echivalent)- pentru tuburi, stripuri sau microplaci. Sa ofere 12 zone de gradient (40 °C, ± 20 °C de la stanga la dreapta), iar uniformitatea blocului sa fie de: ± 0.3°C de la 20 la 72 °C ± 0.4 °C la 95 °C. Sa prezinte un volum de reactie 10 - 80 μl, iar rata de incalzire sa fie de: 4.2 °C /s, iar rata de răcire de: 3.6 °C /s.
Sistemul să permită schimbarea rapidă a unei game largi de platforme de lucru din argint placate cu aur, cum ar fi:
- bloc de 48 x 0,5ml (doar tuburi) cu 8 zone de gradient
- bloc de 96 x 0,2ml (tuburi, stripuri sau microplaci) cu 12 zone de gradient
- bloc de 384 godeuri (microplaci) cu 24 zone de gradient
- bloc triplu 3 x 2 I x 0,2ml pentru 3 protocoale diferite simultan
Sa prezinte blocuri cu 6 sisteme PEL TIER controlate independent de senzori cu autocalibrare continua
Sa prezinte un volum minim de reacție: 3 - 20μ1 (in functie de bloc).
Capacul sa poata fi incalzit pana la 105°C; iar incalzirea capacului sa poata fi dezactivata Presiunea sa fie reglabila, in intervalul 30N - 120N.
lntervalul de temperatura sa fie cuprins intre - 5oC - 99,9oC, iar uniformitatea temperaturii sa fie
de: ± 0,25°C la 55°C, ± 0,4°C la 95°C .
Viteza de incalzire, sa fie in pași de 0,00 1 -5,0°C/sec.
Sistemul sa permita deschiderea capacului in perioadele de pauza (pentru protocoale de tip hot
start)
Termociclul sa poata fi restartat automat la c!ideri de tensiune.
Sa aiba posibilitate de mentinere la 4oC pe perioade nedeterminate.
Afișajul sa fie TFT cu ecran VGA de 5,7" si 76800 megapixeli tip touchscreen
	buc.
	1

	3
	Sistem modular multiparametral Hanna HI6553 02 sau echivalent 
Pentru măsurarea pH/ISE/ORP/Coductivitate/TDS/Rezistivitate/Salinitate/Oxigen dizolvat, cu senzori adecvați incluși cu:
- Kit pH/ORP/ISE+EC+OD optic Furnizat inclusiv cu electrod pH, sonda temperatura, sonda rezistivitate, sonda optica, soluții de calibrare  
- Modul pH/ORP
• domeniu pH: -2.0 – 20.0, rezoluție 0.1pH, precizie ±0.1 pH; -2.00 – 20.00 rezoluție 0.01pH, precizie ±0.01pH; -2.000 – 20.000, rezolutie 0.001pH, precizie ±0.002 pH
• domeniu mV: ±2000 mV, rezoluție 0,1mV, precizie ±0.2mV ±LSD
• domeniu temperatură : -20.0 – 120 oC, rezoluție 0.1 oC, precizie ±0.2 oC exluzand eroarea sondei
- Modul conductivitate/salinitate/rezistivitate/TDS
Conductivitate
• Domeniu de la 0.000 la 9.999 μS/cm; de la 10.00 la 99.99 μS/cm; de la 100.0 la 999. μS/cm; de la 1.000 la 9.999 μS/cm; de la 10.00 la 99. μS/cm; de la 100.0 la 1000.0 μS/cm; conductivitate absolută
• Rezolutie0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 .; mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm;
• Precizie ±1% din citirc (±0.01 μS/cm) Constanta celulei de la 0.0500 la 200.00.
Rezistivitate :
• Domeniu de la 1.0 la 99.9 Ohrn•cm; de la 100 la 999 Ohm•cm; de la 1.00 la 9.99 kOhm•cm; de la 10.0 la 99.9 kOhm•de la 100 kOhm•cm; de la 1.00 la 9.99 MOhm•cm; de la 10.0 la 100.0 MOhm•cm la 999
• Rezolutie 0.1 Ohm•cm; 1 Ohm•cm; 0.01 kOhm•em; 0.1 kOhm•cm; 1 kOhm•em; 0.01 MOhm•cm; 0.1 MOhm•cm
• Precizie ±2% din cit ire(± 1 Ohm•cm)
TDS
• Domenii de la 0.000 la 9.999 ppm; de la 10.00 la 99.99 ppm; de la 100.0 la 999.9 ppm; de la
l.000 la 9.999 ppt; de la 10.00 la 99.99 ppt de la 100.0 la 400.0 ppt; 1.00 factor
• Rezo/utie 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt
• Preci;ie ±I% din cit ire (±0.01 ppm)
Salinitate:
• Domeniu salinitate practica: de la 0.00 la 42.00 psu; apa marina naturală: de la 0.00 la 80.00 ppt; procent: de la 0.0 la 400.0%
• Rezolutie 0.0 1 pentru salinitate practica/apa marinli naturalli; 0.1 % pentru scala procentuala
Precizie ±1 % din citire
Calibrare
Conductivitate: recunoașterea automata a solutiei standard, ealibrare intr.-un singur punct sau mai
multe, sau intr.-un punct personalizat de utilizator
• Salinitate seala procentuala -1 punct (cu solutie tampon HI 7037) TDS/Rezistivitate - pe baza conductivitatii 
Electrodul de EC, inclus.
- Modul Oxigen Dizolvat 
Domeniu de la 0.00 la 50.00 ppm (mg/l); de la 0.0 la 500.0 % saturatie
Rezolutie 0.01 ppm, 0.1 % saturatie
Precizie ±1.S % in intervalul 0.00 la 20.00 mg/L, 0.0 la 200 % saturatie
±5 % in intervalul 20.00 mg/L la SO mg/L, 200.0 % la 500.0% saturatie
Presiunea baromctrica
Domeniu 450 la 850 mmHg, 600 la 1133 mBar; 60 la 133 kPa, p la 33 in Hg, 8,7 la 16,4 PSI
Unitati de rnasurii disponibile: kPa, mHg, psi ~i aim
Rer.olutie I mmHg, 1 mBar, I in Hg, 0.1 PSI, 0,00 I atm
Precirie ±3 mm Hg in intervalul ± 15% de la punctul de calibrare
Calibrare
Oxigen: I punct sau 2 in 100% aer sau solutie O mg/L
oxigen; calibrare intr.-un punct setat de utilizator in mg/L
sau %
Salinitate compensata automat intre 0.0 la 70.0% / 0.0 la
45.0 g!U 0.0 la 42.0 PSU
Electrodul de OD, sensor optic, inclus.
- Kit pH/ORP/ISE + OD optic livrat iclusiv cu electrod de pH, sonda de temperatura, sonda optica DO, solutii de calibrare.
Termen de garanție echipament : min 12 luni
	buc
	1



Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”/produs. Oferta castigatoare va fi declarata oferta cu pretul cel mai scazut/produs.
Livrarea se va face fără costuri suplimentare pentru Autoritarea contractantă, la Magazia Centrala a Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Cămin C5, str. Titu Maiorescu nr. 7-9 conform clauzelor Franco depozit beneficiar. 
Termen maxim de livrare: MAXIM 4 LUNI de la comada fermă. Se va specifica termenul de livrare pentru fiecare produs în parte.
La livrare produsele vor fi însoţite de factura/aviz de expediere, certificate/declarații de calitate/conformitate, certificate de garanție, Produsele trebuie sa fie noi, Nu se admit produse resigilate/desigilate.
Oferta de preț în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea produselor. 
Oferta trebuie sa fie valabilă minim 30 zile. Se va specifica obligatoriu valabilitatea ofertei.
	În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității Contractante prin sistemul national privind facture electronica RO e-factura. 
	Termenul de plată este:
	a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia este anterioara acestei date;
	b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
	Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra termenului de plată și valabilității ofertei.

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,
Ing. Gabriela ALEXOAEI

Întocmit,
Ramona Creangă
	ADRESA: Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201102, int 2487
EMAIL: ramona.creanga@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126
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