|  | Nr. înreg. SIDNER 75 /16.09.2025 |
| --- | --- |
|  | Avizat, |
|  | Director de proiect SIDNER |
|  | Prof. univ. dr. habil. Mihai COSTICĂ |

SOLICITARE DE OFERTĂ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, în cadrul proiectului cu titlul ”Sistem interdisciplinar integrat pentru implementarea activităților de dezvoltare durabilă din regiunea Nord-Est a României - SIDNER” (cod MySMIS proiect: 337821 cofinanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, vă solicităm ca până la data de 23.09.2025, inclusiv, să ne transmiteţi oferta de preț (lei fără TVA) și termenul de livrare pentru următoarele produse:

Lot 1 – Hotă microbiologică (CPV: 39141500-7 – Hote de aspirare)

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotă microbiologică - Hota trebuie să asigure protecție de prima clasă pentru operator, produs și mediu; - controlul vitezei fluxului de aer cu un sistem de control cu microprocesor care să nu necesite ajustări, cu ecran LED și sistem automat de compensare a vitezei împotriva filtrelor înfundate; - Să aibă două, doua filtre HEPA clasa H14 conform EN 1822 sau echivalent, cu eficacitate de min. 99.995% pentru particule ≥0,3 μm; - Să fie dotată cu sistem de alarme acustice și vizuale pentru: întreruperea curentului, fereastră deschisă, viteză scăzută sau ridicată a fluxului de aer, viteză scăzută de intrare a aerului, filtre înfundate; - Să fie prevăzută cu fereastră frontală asistată cu arc cu gaz pentru etanșeizare perfectă, iar înălțimea deschiderii frontale să fie fixă, pentru a preveni contaminarea prin deschiderea excesivă a ferestrei; - Întrerupătorul de alimentare să fie operat cu cheie pentru a preveni utilizarea hotei de către personal neautorizat; - Incintă cu suprafețe netede și colțurilor rotunjite și fără sudură pentru curățarea și decontaminarea; - Pereții trebuie să fie realizați din materiale rezistente la reactivi de decontaminare și la lumina UV; - Fereastra frontală să poată fi deschisă complet pentru decontaminarea și curățarea cu ușurință în interior; - Trebuie ca filtrul principal și cel de evacuare să poată fi accesate cu ușurință pentru înlocuire; - Hota trebuie să fie realizată din materiale rezistente, precum tablă de oțel laminată la rece și vopsită cu epoxi-poliester sau echivalent; - Suprafața de lucru trebuie să fie realizată din oțel inoxidabil 304 sau echivalent; - Trebuie să fie dotată cu suflantă de tip centrifugal, cu rulmenți lubrifiați; - Trebuie să dispună de sistem de iluminare eficient cu putere redusă, de peste 800 lux; - Nivelul de zgomot : max 60 dBA; - Dotată cu timer și două prize de 2,5 A; - Alimentare 230 V – 50 Hz - Dimensiuni (L × A × h): 885 × 600 × 650 mm ± 5% la interior și 1060 × 795 × 1400 mm la exterior ± 5%; - Greutatea: maxim 190 kg; - Hota se va livra cu următoarele accesorii: suport cu înălțime fixă, carcasă frontală cu lampă UV și supapă de gaz cu electrovalvă. Termen de garanție: min. 12 luni Se vor asigura servicii de instalare, punere in functiune si instruire personal (minim o zi pentru un număr de cel puţin 1 persoană). | 1 |

Valoare estimată: 28.793 lei TVA inclus

Lot 2 – Autoclav (CPV: 42940000-7 – Utilaje pentru tratarea termică a materialelor):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoclav pentru utilizarea in sterilizarea mediilor, lichidelor si mediilor de cultura, precum si sterilizarea metalelor, sticlei, ceramicii, plasticului, materialelor solide neambalate si neporoase rezistente la temperaturi si presiune ridicate; - Capacitate de maxim 42 litri; - Domeniul de temperatura: min. intervalul: +105°C - +135°C; - Camera sa fie realizata din otel inoxidabil de 316L sau schivalent; - Dotat cu sistem de control cu microprocesor N-Smart sau echivalent si display TFT LCD color de min. 4,3”; - Cu min. 5 programe de functionare standard, presetate, min. 2 pentru lichide, min. 3 pentru solide; - dotat cu senzor de temperatura flexibil pentru masurarea exacta a temperaturii lichidului; - dotat cu sistem de racire cu ventilatie fortata; - dotat cu sistem de evacuare fractionat pentru materiale sensibile; - dotat cu manometru pentru verificarea presiunii aerului; - dotat cu sistem de autodiagnosticare - sa aiba o functie programabila de pornire intarziata. - sa aiba posibilitate de conectare Wi-Fi; - sistemul de control protejat prin parola; - capacul sa dispuna de sistem de siguranta; - sa aiba sistem de alarme acustice si vizuale; - sa dispuna de supapa de siguranta impotriva suprapresiunii; - sa aiba posibilitatea detectarii erorilor de la distanta; - dimensiuni exterioare (LxAxh): 544x565x990 mm ± 5% - Dimensiuni interioare (diametru x adancime) Ø 320x520 ± 5% - Greutatea max 86 kg - Se va livra cu urmatoarele accesorii incluse: min. 2 cosuri standard cu dimensiunile Ø 295x242 mm ± 5% Termen de garanție: min. 12 luni Se vor asigura servicii de instalare, punere in functiune si instruire personal (minim o zi pentru un număr de cel puţin 1 persoană). | 1 |

Valoare estimată: 28.868,00 lei TVA inclus

Lot 3 Orbital Shaker – Incubator (CPV: 42940000-7 – Utilaje pentru tratarea termică a materialelor):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Orbital Shaker Incubator - Agitatorul trebuie sa fie echipat cu un mecanism de actionare directa pentru miscarea platformei. - Sa aiba ventilator termorezistent, fara perii, incorporat care sa ofere o distributie precisa a temperaturii in interiorul camerei (reglabila pana la + 80˚C). - Sa fie prevazut cu camera interioara fabricata din otel inoxidabil. - Sa fie dotat cu motor, materiale de izolare termica, si sistem de control PID al temperaturii care ajuta la scaderea consumului de energie. - Domeniul de reglare al temperaturii sa fie cuprins in intervalul: + 25˚C - + 80˚C - Intervalul de control al vitezei sa fie cuprins intre: 50-250 rpm cu increment de 10 rpm - Stabilitatea temperaturii sa fie de max. ± 0,5˚C - Precizia temperaturii la + 37˚C sa fie: max± 2˚C - Uniformitatea temperaturii la + 37˚Csa fie: max± 2˚C - Diametrul orbitei sa fie: min. 20 mm - Sa detina afisaj LCD, 2 × 16 semne - Sa dispuna de timer digital programabil pe intervalul: 1 min – 96 ore / non-stop (increment de 1 min) - Sarcina maxima 8 kg - dimensiunile camerei interioare: 460 × 400 × 310 mm ± 5% - dimensiuni exterioare (WxDxH): 590 × 525 × 510 mm ± 5% - Greutatea echipamentului: max. 42 kg - Consumul de energie sa fie cuprins intre (230V / 120 V): 450 W (2 A) / 450 W (4,5 A) - Tensiune nominala de functionare sa fie de: 230 V, 50/60 Hz sau 120 V, 50/60 Hz Incubatorul se livreze cu o platforma cu covoras din silicon, antiderapanta. Termen de garanție: min. 12 luni Se vor asigura servicii de instalare, punere in functiune si instruire personal (minim o zi pentru un număr de cel puţin 1 persoană). | 1 |

Valoare estimată: 22.836,00 lei TVA inclus

Lot 4 – Incubator 108 L (CPV: 42940000-7 – Utilaje pentru tratarea termică a materialelor):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Incubator min. 108 L Caracteristici generale: - Temperatura setabilă: de la 20 până la 80 °C - Precizia de setare a temperaturii: max. 0,1 °C - Interval de temperatură de lucru: cel puțin cu 5 °C peste temperatura ambientală până la +80 °C - Senzor de temperatură: 1 senzor Pt100, clasa A conform DIN, în circuit cu 4 fire - Interior din oțel inoxidabil (1.4301 sau echivalent) - Ușă complet izolată din oțel inoxidabil - Cu ușă interioară suplimentară din sticlă - Aport de aer proaspăt prin clapetă de evacuare reglată electronic - Carcasă texturată din oțel inoxidabil - Carcasă: oțel zincat, partea din spate - Ventilație: conexiune de aerisire cu clapetă de restricție Alte caracteristici: - Cu circulație naturală a aerului (convecție) - Opțiuni de limbă: germană, engleză, franceză și spaniolă - Temporizator digital (reglabil de la 1 minut până la 99 de zile și 23 de ore) sau funcționare continuă - Funcție „SetpointWAIT” – timpul de proces începe doar după ce este atinsă temperatura setată - Calibrare: trei valori de temperatură selectabile liber. - Parametri ajustabili: temperatură (Celsius sau Fahrenheit), poziția clapetei de aer, durata programului, fusuri orare, ora de vară/iarnă. Informații tehnice - Volum: min. 108 l - Dimensiuni interioare (LxDxH): 560x400x480 mm ± 5% - Dimensiuni exterioare (LxDxH): 745x584x864 mm ± 5% - Număr maxim de rafturi detașabile: 5 - Încărcare maximă a camerei: 175 kg - Încărcare maximă per raft/interior: 20 kg. - Putere nominală: 1400 W - Variație temporală a temperaturii: max ±0,3 °C - Abatere spațială a temperaturii: max ±0,8 °C - Greutate: max 101 kg - Conexiune la rețea: 230 V, 50/60 Hz Se va livra cu min. 2 grătare din oțel inoxidabil și certificat de calibrare de la producător, valabil pentru +37 °C. Termen de garanție: min. 12 luni | 1 |

Valoare estimată: 16.611,00 lei TVA inclus

Lot 5 – Centrifugă 145000 RPM (CPV: 42931100-2 – Centrifugă de laborator și accesorii):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrifuga 14500 RPM - Domeniu de viteza cuprins in intervalul 1000-14500 rpm, cu increment: max100 rpm - RCF: maxim 12400 x g - Timpul de centrifugare programabil in intervalul: 15 s - 30 min (increment de 15 s -1 min) - Timpul pentru a ajunge la viteza maxima sa fie de: max 20 s - Incetinirea sa nu fie mai mare de: 10 s - prevazuta cu ecran: LCD, 2 linii - prevazut cu sistem de siguranta: la dezechilibrul rotorului, oprire automata sa se realizeze la afisarea mesajului”dezechilibru” - cu rotor standard pentru 12 tuburi x 1,5/2 ml, echipat standard cu capac de fixare - cu adaptoare: standard de 0,5 si 0,2 ml - Greutatea: max 3,5 kg - Alimentare de: 100-240 V, 50/60 Hz Termen de garanție: min. 12 luni Se vor asigura servicii de instalare, punere in functiune si instruire personal (minim o zi pentru un număr de cel puţin 1 persoană). | 1 |

Valoare estimată: 5.951,00 lei TVA inclus

Lot 6 – Centrifugă 4200 RPM (CPV: 42931100-2 – Centrifugă de laborator și accesorii):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrifuga 4200 RPM cu refrigerare - Rata eficientei de refrigerare sa fie max. 10 minute; - Trebuie sa mentina temperatura stabila în timpul functionarii - Afișarea simultană a parametrilor de centrifugare (viteza, temperatura, timp) - valorile setate si reale; - Functionarea in conditii de siguranta trebuie sa fie asigurata de: camera de protectie metalica cu capac, oprirea automata in caz de dezechilibrare (oprire de urgenta, "IMBALANCE" afisat) si incuietoarea pentru a mentine capacul inchis in timpul functionarii centrifugei. - Sa dispuna de functia de selectare a rotorului; - Sa permită setarea vitezei rotorului in RPM sau RCF; - Dotata cu moduri multiple de accelerare (lent, normal, rapid) si decelerare (0, lent, normal, rapid) si posibilitatea de oprire fortata; - Domeniul de control al temperaturii: –10°C - +25° C; - Rezolutia temperaturii: max. 1°C; - Domeniul de reglare al vitezei pentru tuburi: 100–4200 rpm (3160× g); - Domeniul de reglare al vitezei pentru placile de microtitrare: 100-2000 rpm (560 × g); - Rezolutia de setare a vitezei: max 100 rpm; - Cu cronometru digital programabil: 1–90 min (cu increment 1 min); - Timpul de incetinire: max 30 de secunde - Sa fie prevazuta cu display LCD, 2 linii; - Sa aiba diametrul camerei de: 360 mm ± 5%; - dimensiuni exterioare (WxDxH): 635x580x335 mm ± 5%; - Greutatea max 56 kg; - Alimentare: 230 V, 50 Hz; Se va livra cu rotor cu capacitate 6x50 ml, set adaptoare tuburi de 25 ml si rotor cu capacitate de 12 x 15 ml Termen de garantie : min. 12 luni Se vor asigura servicii de instalare, punere in functiune si instruire personal (minim o zi pentru un număr de cel puţin 1 persoană). | 1 |

Valoare estimată: 27604,00 lei TVA inclus

Lot 7 – Etuvă (CPV: 42940000-7 – Utilaje pentru tratarea termică a materialelor):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Etuvă min. 108 L - Interval de temperatură de operare: de la 10 °C peste temperatura camerei până la 80 °C - - Temperatura setabilă: de la 20 până la 80 °C - - Acuratețea reglajului: max 0,1 °C - - Interior din oțel inoxidabil (1.4301 sau echivalent) - - Ușă complet izolată din oțel inoxidabil, cu închidere în 2 puncte (ușă cu închidere prin compresie) - - Ușă interioară suplimentară din sticlă - - Aport de aer proaspăt prin clapetă de evacuare reglată electronic - - Carcasă texturată din oțel inoxidabil, oțel zincat partea din spate - - Ecran TFT grafic, cu funcție tactilă, pentru operare și afișarea temperaturii, duratei programului și poziției clapetei de aer - - Data logger integrat, cu memorie de min. 10 ani - - Port de comunicație Ethernet pentru citirea datelor înregistrate - - Protecție la supraîncălzire - - Turbină de aer silențioasă pentru modul de circulație a aerului (poate fi controlată, reglabilă în trepte de 10% și oprită) - - Opțiuni de limbă: min. engleză, franceză, germană și spaniolă - - Temporizator digital (reglabil de la 1 minut până la 99 zile și 23 ore) sau funcționare continuă - Funcție „SetpointWAIT” – timpul de proces începe doar după atingerea temperaturii setate - - Parametri ajustabili: temperatură (Celsius sau Fahrenheit), poziția clapetei de aer, durata programului, fusuri orare, ora de vară/iarnă. Informații tehnice - - Volum: min. 108 l - - Temperatură de operare: de la +10 °C peste temperatura camerei până la +80 °C - - Dimensiuni interioare (LxDxH): 560x400x480 mm ± 5% - - Dimensiuni exterioare (LxDxH): 745x584x864 mm ± 5% - - Număr maxim de rafturi detașabile: 5 - - Putere nominală: 1400 W - - Variație temporală a temperaturii: max ±0,3 °C - - Abatere spațială a temperaturii: max ±0,8 °C - - Greutate: max 101 kg - - Conexiune la rețea: 230 V, 50/60 Hz - Se va livra cu 2 grătare din oțel inoxidabil și certificat de calibrare din fabrică, valabil pentru +37 °C. - Termen de garanție: min. 12 luni | 1 |

Valoare estimată: 21025,00 lei TVA inclus

Lot 8 – pH-metru (CPV: 38300000-8 – Instrumente de măsurare):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | - pH-metru de laborator - Destinat pentru: Mostre apoase, inclusiv emulsii și suspensii - Specificații tehnice: - Temperatură de operare: 0 până la +80 °C - Electrod inclus - Electrod cu tijă unică, cu senzor de temperatură integrat - Parametri măsurați: pH, redox, temperatură - Domeniu pH: 0 până la 14 - Rezoluție pH: max 0.01 - Precizie pH: max ±0.01 - Domeniu de măsurare potențial redox: -2000 până la +2000 mV - Rezoluție tensiune: max1 mV - Precizie tensiune: max ±1 mV - Domeniu de măsurare temperatură: 0 până la +100 °C - Rezoluție temperatură: max 0.1 °C - Precizie temperatură: max ±0.5 °C - Senzor de temperatură: NTC 30 kΩ - Puncte de calibrare: 1/2/3 (pH) - Memorie calibrare: calibrarea curentă - Conexiune: BNC (pH), Cinch (°C) - Dimensiuni (L x l x Î): 227 x 147 x 70 mm ± 5% - Alimentare: adaptor de rețea - Conexiune la rețea: 100–240 V, 50/60 Hz - Se va livra cu : - - Electrod de pH dimensiuni tijă: lungime 120 mm / diametru 12 mm ± 5% - - Soluții tampon pH: 4.01, 7.00 și 9.21 - - Suport pentru electrod - - Diafragme din nailon, electrolit gelificat, tijă din plastic - - Adaptor de alimentare la 12 V - Termen de garanție: min. 12 luni | 1 |

Valoare estimată: 5.180,00 lei TVA inclus

Lot 9 – Balanță analitică (CPV: 38300000-8 – Instrumente de măsurare):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Balanța analitica Caracteristici: - Cu calibrare automată internă, fie după o modificare a temperaturii >2 °C, fie la intervale de 4 ore (controlată în timp) - Nivelă cu bulă integrată - Dimensiuni ale întregii balanțe, inclusiv paravânt: lățime 213 × adâncime 333 × înălțime 338 mm± 5% - Dimensiuni ale spațiului de cântărire: lățime 174 × adâncime 162 × înălțime 227 mm; (lățimea) include paravântul± 5% Informații tehnice: - Interval de cântărire: max 220 g - Citire minimă (diviziune): max 0,0001 g - Liniaritate: max ±0,0003 g - Reproductibilitate: max ±0,0002 g - Afișaj LCD iluminat, cu înălțimea cifrelor de min.14 mm - Timp de stabilizare: max 3 secunde - Platan de cântărire: Ø 91 mm ± 5% Termen de garanție: min. 12 luni | 1 |

Valoare estimată: 8.882,87 lei TVA inclus

Lot 10 – Balanță de precizie (CPV: 3810000-1 – Balanțe de precizie):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Balanța de precizie max 3200 g Caracteristici: - Cu calibrare internă - Indicare a capacității – o bandă LED indică intervalul de cântărire disponibil, inălțimea cifrelor min. 16.5 mm - - Nivelă cu bulă - - Port de date RS 232 - - platan: 190 x 190 mm ± 5%, oțel inoxidabil - - Carcasa din plastic - - Dimensiuni exterioare (L*I*h) 196*293*89 mm ± 5% - Interval de cântărire: max 3200 g - Citire minimă (diviziune): max 0,01 g - Liniaritate: max ±0,02 g - Reproductibilitate: max ±0,01 g - Se va livra cu: husă de protecție și adaptor de rețea. | 1 |

Valoare estimată: 5.668,00 lei TVA inclus

Lot 11 – Set 3 pipete monocanal (CPV: 38300000-8 – Instrumente de măsurare):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Set 3 pipete monocanal, autoclavabile, interval de volum 0,5-10 µl, 10-100 µl respectiv 100-1000 µl, inclusiv 3 cutii cu vârfuri pentru acestea și pix, cu certificat de calitate de la producător. | 1 |

Valoare estimată: 5.603,00 lei TVA inclus

Lot 12 – Pipetă multicanal (CPV: 38300000-8 – Instrumente de măsurare):

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pipetă multicanal, Volum: 20 - 200 µl, autoclavabila, Calibrare automată, afisaj digitat cu 4 cifre pntru volum, Diviziune: 0,2 µl - Acuratețe: pentru 200 µl max ±0,8 % - Coeficient de variație: pentru 200 µl max 0,3 % - Tip vârf: 200 µl - Con conic universal pentru montarea vârfurilor - Siguranță: blocarea volumului previne ajustările accidentale - Atașare și ejectare ușoară a vârfurilor datorită inelelor O - Unitate de pipetare rotativă liber (360°) Selivrează cu : - certificat de calitate de la producător, -1 suport pentru raft, -1 rezervor pentru reactivi, - cheie de asamblare, - etichete, - vaselină siliconică - 1 set de garnituri pentru tijă. | 1 |

Valoare estimată: 6.519,00 lei TVA inclus

Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent »

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut” / lot

Valoare estimată a achiziției:  154.239,11 lei fără TVA.

Ofertanții vor transmite declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 59-60 din Legea 98/2016, conform modelelului atașat.

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.

Livrarea se va face fără costuri suplimentare pentru Autoritarea contractantă, clauzelor Franco depozit beneficiar, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, B-dul Carol I nr. 11 Iași.

Oferta de preț în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea, punerea în funcțiune produselor și instruirea personalului (min. 1 persoana) conform informațiilot de la fiecare lot în parte.

Oferta trebuie să cuprindă informații legate de termenul de livrare al produselor.

În cazul în care livrarea produselor nu are loc în termenul ofertat, atunci Autoritatea contractanta are dreptul de a percepe penalități în cuantum de 0.25% /zi întârziere, din valoarea în lei a produselor care nu au fost livrate la termen.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității Contractante prin sistemul national privind facture electronica RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia este anterioara acestei date, CPV:;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date, CPV:.

Ofertantul desemnat câştigător are obligaţia de a se prezenta în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea invitaţiei pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 3 zile lucrătoare a expirat, iar ofertantul desemnat câştigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situaţia va fi asimilată refuzului de a semna contractul.

Vă solicităm să ne transmiteţi oferta prin e-mail la adresa ramona.creanga@uaic.ro până la data specificată.

DERECTOR ACHIZIȚII PUBLICE ȘI URMĂRIREA CONTRACTELOR,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Întocmit,

Responsabil Achiziții

Ramona CREAGĂ

OPERATOR ECONOMIC

…………………………………..

(denumirea/numele)

# DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016

Subsemnatul,……………………………………………, reprezentant împuternicit al ……………………………………… (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv membrii din cadrul consiliului de administraţie/organele de conducere sau de supervizare ori asociaţii acesteia, nu sunt soţ/soţie, rude sau afin până la gradul al doilea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, respectiv:

Rector – Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA

Prorector – Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR

Prorector – Prof. univ. dr. Romeo Iulian OLARIU

Prorector – Prof. univ. dr. Ioana Maria COSTEA

Prorector – Prof. univ. dr. Nicoleta Laura POPA

Prorector – Prof. univ. dr. Adrian IFTENE

Prorector – Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi ȘOITU

Prorector – Conf. univ. dr. Lilian NIACȘU

Director general administrativ – Costel PALADE

Director General Adm Adjunct - Mircea TULICA

Director economic si resurse umane – Liliana IFTIMIA

Director Achiziţii Publice si Urmarire Contracte – Gabriela ALEXOAEI

Compartiment Control Financiar preventiv - Daniela Ioana Stirbu RUSU

Șef Serviciu Juridic – Loredana-Firuța GIOSAN

Șef Serviciu Achiziţii Publice – Ec. Cosmin UNGUREANU

Șef Serviciu Urmărirea Contractelor – Ec.Adina Lenuș ȘERBAN

Manager proiect – Prof. Univ. dr. habil Costică MIHAI

Membru echipă proiect – Conf. Univ. Dr. Naela COSTICĂ

Administrator financiar – fiz. Ramona Mihaela CREANGA

Administrator financiar – ing. Dan-Mihai IVANESCU

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

| Data completării |  | Operator economic, |
| --- | --- | --- |
| ..................................... |  | ............................................................. |
|  |  | (semnătura autorizată) |